安宁市第一人民医院“便携式人体成分分析仪”

招标要求

1、测试方法：直接节段多频率生物电阻抗测试法（DSM-BIA法）,计算方法:不使用经验值估算；

2、电极方法：4极8点接触式电极；

3、测试部位及频率：阻抗（Z）：通过6个不同的频率（1 KHZ ，5 KHZ ，50KHZ ，250KHZ ，500KHZ，1000KHZ）分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行30个电阻抗测量；

4、测试模式：成人模式、透析模式,3种报告：人体成分报告、体水分报告I、体水分报告II，3种报告单独打印；

5、专利及其它认证:5国技术专利认证(韩国\日本\美国\欧洲\加拿大)、FDA、CE、ISO、SFDA和SFDA检验报告；

6、主要测量值：

6.1成人报告

人体成份报告:细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、蛋白质含量、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重、骨骼肌、体脂肪含量、体脂百分比、BMI、节段肌肉分析、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率（ECW/TBW）、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、腰围、内脏脂肪面积、基础代谢量（BMR）、水合率（TBW/FFM）、体成份测量历史数据（12次累计结果）、每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角）；

6.2体水分报告

体水分报告I:	细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、体重、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率（ECW/TBW）、BMI（身体质量指数）、体脂百分比、基础代谢量（BMR）、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、去脂体重、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、水合率（TBW/FFM）、体水分测量历史数据（15次精确结果）、每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角）；

体水分报告II:细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、体重、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率（ECW/TBW）、体重、骨骼肌、体脂肪含量、体脂百分比、BMI、节段肌肉分析、肌肉量、去脂体重、蛋白质含量、无机盐、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、腰围、内脏脂肪面积、基础代谢量（BMR）、水合率（TBW/FFM）、体成份测量历史数据（12次累计结果）、每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角）；

7、参考标准：亚洲人标准（多人种标准可供选择）；

8、操作语言：中文及多语种选择（大于5种语言）；

9、显示屏：≥800×480彩色液晶屏，触摸屏，语音提示测试功能；

10、测量体重范围： 10～250Kg，测量年龄范围： 3～99岁，测量身高范围： 95～220cm；

11、测试时间： 2分钟以内；

12、数据存储：通过输入ID号可储存结果≥100000次；

13、售后服务机构：国内≥3家；2小时响应，8小时内处理故障；

14、操作环境：温度10~40℃，湿度30%～75％RH，70~106kPa；

保存环境：温度-20~70℃，湿度10%～95％RH，50~106kPa（无凝结）；

15、可携带性：室内 – 使用专用手推车，室外 – 使用专用便携包

电极类型：接触式电极、粘贴式电极

透析模式设置：透析时间（透析前、中、后），血管通路位置选择，麻痹部位；

16、相位角(ǿ)：全身相位角(50kHz)；

17、电抗（Xc）：通过3个不同的频率（5 KHZ ，50KHZ ，250KHZ ）分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行15个电阻抗测量；

18、支持USB存储设备，可使用USB存储设备存储数据（与Excel兼容）或备份全部数据；

19、备份数据：可用USB存储设备备份和恢复的数据；

20、兼容打印机：激光/喷墨打印机；

21、测量模式：躺姿、坐姿、站姿；

- 22、显示LOGO：报告纸中显示名称、地址、联系方式；

23、配置要求：主机、ECG电极贴片、粘贴式手部和脚部电极、手部接触式电极、脚部接触式电极、电源适配器、电源线、移动拎包、移动台车、备用电池、彩色中文结果报告、产品安装使用说明书、打印机、电脑。