- 放射性活度计

- 用途、功能、特点

- 1.1专用于测量植入式125I粒子源活度的精密计量仪器，主要应用于医院核医学科、同位素生产单位等。

1.2探头采用4πr高压密封井型电离室，操作简单，测量快速、精确。测量范围宽广并自动转换量程，内置时钟显示，方便做核素半衰期修正的时间参考。内置存储单元，测量结果可保存或外接热敏打印机进行打印。

1.3满足GB/T 10256-2013、JJG 377-1998国标和检定规程要求。

1.4可测量125I固体内照射放射性粒子源；

1.5配备专用核素测量容器，使测量核素在电离室中精准定位，减少测量误差;

1.6按键自动扣除环境辐射本底，无须调零；

1.7置入样品可自动进行测量及量程转换，也可手动切换Ci/Bq单位显示。

1.8能键盘修改及固化核素刻度系数，无须开发工具；可打印输出核素活度测量报告；可选配远程计算机中文Windows平台上接管活度计的功能操作，并可自行设置串口地址、扫描速率、数据存储速率及面板核素名称等。

- 2、技术指标

2.1能量范围：25KeV以上的X、γ及其1MeV以上的β核素；

2.2量程范围：1uCi-10Ci（99mTc）；

2.3测量精度：显示分辨率为1uCi，1-2%；

2.4测量速度：典型时间为5秒；

2.5显示单位：可采用居里（Ci）或贝可（Bq）两种方式；

2.6几何响应：样品轴向变动2cm，读数变动±0.5%；

2.7响应时间：读数95%时典型时间为4秒；

2.8获得电气对人体健康和环境保护标准，取得相关资质证明。

2.9仪器通过辐射发射，电导发射，频率误差，有限发射功率等电磁试验，取得相关资质证明。

2.10测量仪需符合安全生产要求，取得人身安全使用的标准资质。

3、环境要求

3.1环境温度：0-40℃；

3.2相对湿度：≤90%（+30℃）；

3.3电源电压：AC220±15%、50HZ±2%（20W）。

4、设备验收时需附带相关计量检测报告。

便携式表面沾污仪

技术参数及要求：

1、辐射类型：α、β

2、探测器：塑料闪烁体

3、可以区分α、β核素

4、测量单位：μGy/h、μSv/h、CPS、CPM，Bq/cm2

5、能量范围：25KeV—3MeV

6、灵敏面积：约16cm2直径φ45mm

7、测量范围：α、β：0.00CPS—105CPS

8、α、β：0.00Bq/cm2—106Bq/cm2

9、X、γ：0.1μGy/h—200μGy/h

10、探测效率：90Sr-90Y,≥30%，239Pu,≥20%（贴在保护格栅上面测量）

11、固有误差：小于±15%（相对137Cs）

12、温湿特性：-10℃—+50℃，RH95%（35℃）

13、供电方式：4节AA型1.5V电池

14、声光报警、报警阈值连续可调

15、故障智能显示

16、图形点阵液晶显示，带背光

17、定时时间连续可调

18、电池欠压显示

19、可设置测量核素

20、采用扁平双闪烁探测器，灵敏度高

21、可测量α、β、γ和X射

22、设备验收时需附带相关计量检测报告。