## Sheet1
附件3：安宁市第一人民医院一次性使用吸引活检针等医用耗材采购项目清单及技术指标
序号 | 产品名称 | 医院现使用规格/型号（非指向性，仅供参考） | 医院现使用包装（非指向性，仅供参考） | 单位 | 医院现使用厂家（非指向性，仅供参考） | 医院现采购价 （投标产品不得超过本限价） | 主要技术参数 | 备注
1 | 一次性使用吸引活检针 | NA-201SX-4021 | 5个/盒 | 个 | 奥林巴斯 | 未使用 | 1.回声增强区设计使针尖在超声图像中清晰可见； 2.A套包装内含注射器(20ml,可抽真空，带锁定翼和阀门)； 3.针芯长度可调(20mm-40mm)； 4.接触黏膜部材料为镍钛合金、医用不锈钢(SUS304)、聚四氟乙烯； 5.为一次性已灭菌产品，采用环氧乙烷灭菌； 6.兼容管道内径2.0mm,有效长度700mm,针径21G,针长20-40mm,带专用注射器； 7.用于对气管支气管树和食道的黏膜下层和管腔外的病变进行超声引导下细针穿 刺(FNA)活检。 | 各供应商投标产品应能配合我院奥林巴斯CLV-290SL气管镜、UC260FW超声光纤电子支气管镜、EU-ME2超声支气管镜系统等设备检查治疗使用。穿刺针须经长期广泛临床验证，具有良好的超声下显示性能。
2 | 一次性吸引活检针 | NA-201SX-4022 | 5个/盒 | 个 | 奥林巴斯 | 1360 | 1.回声增强区设计使针尖在超声图像中清晰可见； 2.A套包装内含注射器(20ml,可抽真空，带锁定翼和阀门)； 3.针芯长度可调(20mm-40mm)； 4.接触黏膜部材料为不锈钢、镍钛合金和聚四氟乙烯； 5.为一次性无菌产品，采用环氧乙烷灭菌； 6.兼容管道内径2.0mm,有效长度700mm,针径22G,针长20-40mm,带专用注射器； 7.用于对气管支气管树的黏膜下层和管腔外的病变进行超声引导下细针穿刺 (FNA)活检。
3 | 高频电极 | CD-6C-1 | 1根/盒 | 根 | 奥林巴斯 | 3300 | 1.对支气管内的病灶进行高温灼烧； 2.管鞘先端带有绿色安全标识； 3.兼容管道内径2.0mm,有效长度1050mm； 4.利用高频电流用于在呼吸器官、泌尿器官组织进行电凝和止血。
4 | 超声电子支气管内窥镜(气道超声水囊) | MAJ-1351 | 20个/包 | 个 | 奥林巴斯 | 204 | 1.是超声电子支气管内窥镜BF TYPE UC260FW的附件之一； 2.对食道、气管、支气管、肺及其周围器官进行检查。
5 | 活检套装及其附件 | K-201 | 1个/盒 | 个 | 奥林巴斯 | 2000 | 1.通过引导鞘管的引导，可使多种器械到达肺周围型病变处； 2.通过引导鞘管的引导，可对目标病变进行活检取样，从而进行论断； 3.通过引导鞘管的引导，可对病变最大程度地实现微创活检； 4.兼容钳道2.0mm,有效长度1050mm,引导鞘管、活检钳、细胞刷； 5.用于在呼吸器官内采集组织样本。
6 | 活检套装及其附件 | K-202 | 1个/盒 | 个 | 奥林巴斯 | 未使用 | 1.通过引导鞘管的引导，可使多种器械到达肺周围型病变处； 2.通过引导鞘管的引导，可对目标病变进行活检取样，从而进行论断； 3.通过引导鞘管的引导，可对病变最大程度地实现微创活检； 4.兼容钳道2.0mm,有效长度1050mm,引导鞘管、活检钳； 5.用于在呼吸器官内采集组织样本。
7 | 活检套装及其附件 | K-203 | 1个/盒 | 个 | 奥林巴斯 | 2000 | 1.通过引导鞘管的引导，可使多种器械到达肺周围型病变处； 2.通过引导鞘管的引导，可对目标病变进行活检取样，从而进行论断； 3.通过引导鞘管的引导，可对病变最大程度地实现微创活检； 4.兼容钳道2.6mm,有效长度1050mm,引导鞘管、活检钳、细胞刷； 5.用于在呼吸器官内采集组织样本。
8 | 活检套装及其附件 | K-204 | 1个/盒 | 个 | 奥林巴斯 | 未使用 | 1.通过引导鞘管的引导，可使多种器械到达肺周围型病变处； 2.通过引导鞘管的引导，可对目标病变进行活检取样，从而进行论断； 3.通过引导鞘管的引导，可对病变最大程度地实现微创活检； 4.兼容钳道2.6mm,有效长度1050mm,引导鞘管、活检钳； 5.用于在呼吸器官内采集组织样本。
9 | 气襄导管 | B5-2C | 1个/盒 | 个 | 奥林巴斯 | 未使用 | 1.支气管内按压止血； 2.估量气管直径； 3.选择性支气管肺泡冲洗及支气管造影； 4.防扭结； 5.X光下可视性强； 6.兼容管道内径2.0mm,有效长度1050mm,气囊直径11mm,兼容导丝0.021”。
10 | 一次性内镜用软性导引套管 | MAJ-1058 | 5个/盒 | 个 | 奥林巴斯 | 406 | 1.尺寸：外套管内径8.4mm,外套管外径10mm,外套管有效长度60mm； 2.由外套管及闭孔器组成，其中外套管由接口、环、套管针管组成，接触黏膜部 材料为不锈钢、聚乙烯、聚四氟乙烯； 3.为一次性使用无菌产品，采用环氧乙烷气体灭菌； 4.拉伸强度：用29.4N的力量拉伸套管针管时，不应破损； 5.闭孔器的抗压强度：用19.6N的力挤压闭孔器的先端部，不会出现影响闭孔器 和套管针管间装卸的变形； 6.作为将内镜插入体腔时的导引管使用。