## Sheet1
附件3：安宁市第一人民医院胸外科手术器械采购项目清单及技术指标要求
标段 | 序号 | 名称 | 规格/型号 | 具体配置（名称） | 技术指标要求 | 数量 | 备注
一标段 | 1 | 拉钩(单侧组合拉钩) | Ⅱ型 L 型组合勾单侧 | 床沿固定器 | 床沿固定器用于固定支架，使于手术进行，50N的重力情况下，共垂直位移不大于1cm。并可以下调节自由高度，表面粗糙度Ra值应<0.8μm。外观应整洁、圆滑，无保棱、毛刺、划痕等表面缺陷：由12Cr18Ni9不锈钢制造。 | 1 | 用于心胸外科手术，纵膈肿瘤切除等
|  |  |  | 固定支架(立杆、横杆 ) | 用于共同链接拉钩及悬吊装置的立杆横杆，辅助拉钩。立杆长φ20*1000,固定横杆长φ20*580,50N的单力情况下，其垂直位移不大于1cm。表面粗糙度Ra值应<0.8μm。外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表而缺陷。12Cr18Ni9不锈钢制造。 | 3
|  |  |  | 悬吊固定器 | 悬吊固定器齿条移动顺畅，提拉力不小于150Kg,用于固定拉钩，可上下调节高度，缓解助于工作强度。外观应整洁、圆滑，无锋棱、 毛刺、划痕等长面缺陷。由12Cr18Ni9不锈钢制造。 | 1
|  |  |  | 拉钩 | 拉钩长度为220mm,钩深分别为30mm、50mm、70mm,拉钩表面粗糙度Ra值应<0.8μm,具有不小于50N的弹性拉力，进入人体容易，钩头部分与钩体角度为30度。外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表而缺陷。12Cr18Ni9 不锈钢制造。 | 3
|  |  |  | 组织拉钩 | 双头16mm*50mm/16mm*30mm,表面粗糙度Ra值应≤0.8μm,用于切口处有效的分离创口。外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。12Crt8Ni9不锈钢制造 | 2
|  |  |  | 消毒箱 | 消毒箱外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷，由铝合金制造。 | 1
二标段 | 1 | 穿刺器 (阻断针) | 3mm |  | 1.长度330mm，2.神经阻断用，进口钢材 | 7
| 2 | 胸腔镊 | KGN23001 |  | 1.工作长度230mm，手握式， 2.头部弯形无损，进口钢材。 | 2
| 3 | 吸引管 | HJH01093B |  | 1:总长360mm.直径6mm.2:杆为半圆形,弯度60度,头圆形.进口钢材 | 2
| 4 | 吸引管 | HJH01093B |  | 1:总长420mm.直径6mm.2:杆为半圆形,弯度60度,头圆形.进口钢材 | 2
| 5 | 胸腔组织钳 | HJH01011 |  | 1.长度250mm，2无损伤钳，进口钢材 | 2
| 6 | 消融电极 | IV型A |  |  | 3
| 7 | 胸腔组织钳 | HJH01070B |  | 总长200mm，枪式，头部圆头，头宽10mm，进口钢材 | 5
| 8 | 胸腔组织钳 | HJH01072 |  | 总长300mm，枪式，头部圆头，进口钢材 | 1
申购科室（盖章）：胸外科
科室负责人签字：