安宁市第一人民医院病理科包埋机及漂烘仪采购项目采购需求
包埋机   1台
1、加热温度可控范围室温至 +99±1 ℃，温度显示误差±1℃。
2、最大加热温度≤ +100 ℃。
3、恒温控制范围 ±1℃，精确的温度控制。
4、保存盒尺寸约185x250x45mm（长、宽、高）。
5、蜡缸容积：6L。
6、功率：1200W。
7、配置放大镜。
[bookmark: _GoBack]8、外观尺寸约600x600x458mm（长、宽、高）。
9、冷冻台：台面温度-20~0；冻台面积约355x370mm；功率200W；外观尺寸约410x600x450mm。
10、彩色高清液晶显示屏，全中文操作界面，智能PID温控技术，配置手控和脚控出蜡开关，调节按钮可任意控制出蜡量大小。
11、质保期不少于1年。
漂烘仪   2台
1、利用水表面张力使石蜡切片完整、平整地展开在水浴设备中。
2、加热温度可控范围室温至 +99±1℃。
3、最大加热温度≤ +100℃。
4、恒温控制范围 ±1℃，精确的温度控制。
5、可拆卸式水浴槽：方便使用者定期更换以及清洁，减少组织样本之间的交叉污染。
6、智能PID温控技术，性能稳定，控制精度高。
7、电子数控系统：电子数字温度数值显示和控制系统，温度控制精确且显示直观，高亮LED数码显示屏，轻触键盘。
8、具有黑色导热涂层烘干区域，不仅为使用者提供烘干功能，黑色的背景更易于对石蜡切片的观察。
9、烤片箱可容纳3个常规染色架，烤片槽可排列玻片60片。
10、电源电压：220V  50HZ，功率500W。
11、质保期不少于1年。

