附件1：安宁市第一人民医院床旁心肌酶谱检测仪及配套耗材供应商遴选项目采购需求

1、测试原理：吖啶酯化学发光；

2、检测速度：大于等于150T/H；

3、最快出结果时间：小于等于12min；

4、同时分析项目：大于等于14个项目；

5、进样仓：轨道式进样，样本位大于等于50个，可以连续添加样本；

6、仪器具备采血管自动上样，自动摇匀，自动脱帽功能；

7、仪器试剂位:大于等于14个；

8、试剂仓：冷藏温度2-8℃；

9、样本类型：全血，血清，血浆，末梢血，尿液；

10、HCT测量，保证全血检测准确；

11、试剂针技术: 采用钢针加样，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能；

12、加样针：一次性TIP，拒绝携带污染；

13、反应杯材质：一次性塑料杯；

14、反应盘恒温方式：采用恒温槽固体直热，日常免维护保养；

15、混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀；

16、磁分离系统：洗涤次数3次，具备底物注入功能；

17、耗材不停机自动更换；

18、仪器系统接口：TCP/IP网络接口、标准RS-232C、USB 2.0接口 ；

19、自动报警，诊断，可与LIS系统连接；

20、校准模式内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正;4PLC定量分析算法cutoff定性分析算法；

21、检测项目：具备心肌标志物（超敏肌钙蛋白I，高敏肌钙蛋白T，BNP，NT-pro BNP.CK-MB，MYO）、炎症PCT、IL-6，甲状腺功能，性激素，肿瘤标志物，骨代谢，传染病功能，糖代谢等检测。

22、配置能连接采购人LIS系统的电脑、打印机各一套。

