附件1：安宁市第一人民医院红外治疗仪购置项目采购需求

1、额定电压：AC 220V；

2、额定频率：50Hz；

3、额定输入功率：900VA；

4、外观形态：需立式，便于治疗；

5、屏幕尺寸：大于等于5寸；

6、操作方式：电容触摸；

7、工作模式：连续模式、脉冲模式；

8、治疗时间：1～99分钟可调；

9、能量调节方式：至少五级能量调节；

10、波长范围：560nm～1400nm；

11、光功率密度：最大能量不小于4000mW/cm²(距离光杯口表面)；

12、光功率密度：最大能量不小于260mW/cm²(距离光杯口25cm)；

13、有效辐照面积：不低于850cm²(距离光杯口25cm)；

14、出光口面积：不低于70cm²；

15、提示功能：设置超过15分钟，界面能弹框警示；

16、治疗方案：至少5种自定义存储方案；

17、升降功能：电动升降，高度不小于400mm；

18、光学透镜：反光杯聚光以及液体过滤系统；

19、自适应阻尼多角度治疗头设计，隐藏式线缆设计；

20、需能用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合等；

21、治疗深度不得小于8CM；

22、使用年限不得小于8年；

