附件1：安宁市第一人民医院疼痛科液氮储藏罐及二氧化碳培养箱购置项目采购需求

液氮储藏罐1个

几何容积：175.0L;

空重：54.5kg；

口径：216mm；

外径：676mm；

高度：1040mm；

静态蒸发率：0.87L/d；

静态保存期：202d；

8、高强度铝合金，轻量化；

9、高真空多层绝热设计；

10、使用寿命≥5年；

11、配备防撞保护套；

12、可选配锁盖保护样品；

二氧化碳培养箱2台
1、六面加热的气套式加热系统，加热速度快，关门后温度恢复迅速；

2、内部容积不小于151L；

3、温度控制范围室温+5℃-50℃；

4、CO2浓度控制范围（%） 0-20；

5、90℃高温湿热消毒功能，对细菌芽孢的杀灭率达到100%；

6、热导式二氧化碳浓度传感器，耐高温，寿命长，具有"Auto-start"功能，可对二氧化碳浓度检测系统进行全面系统的校准，确保传感器高精度地运作；

7、采用高精度温度传感器，独立设置的超温保护传感器使温控具有双重保护的功能；具有环境温度监测功能，可根据环境温度调速门加热功率；

8、具有门加热装置，可避免内门玻璃上形成冷凝水；

9、进气口配有过滤器，过滤效率针对0.3μm直径颗粒为99.998%；

10、具有多重报警系统，确保设备处于安全的运行状态；

