附件1安宁市第一人民医院蒸汽灭菌器购置项目采购需求
1.主体

1.1
容积：60L；

1.2
材质：06Cr19Ni10不锈钢； 
1.3
设计压力：-0.1/0.3Mpa；

1.4
设计温度：200℃；

1.5
使用寿命：≥5年；

1.6
主体保温：10mm玻璃棉；

1.7
腔壁加热：覆膜式腔壁加热膜；

1.8灭菌温度：132℃-134℃；
2.密封门

2.1
门板：拉伸门板，材料厚度不小于2.5mm；

2.2
材质：06Cr19Ni10不锈钢；

2.3
开关门方式：自动式快开门；

2.4
安全联锁：压力安全联锁装置门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开；

2.5
门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；

2.6
门罩：冷板喷塑外壳，有效防止烫伤；

3.管路系统

3.1
控制阀门：直动式电磁阀5个，手动球阀3个；

3.2
蒸汽产生方式：内置储能蒸汽发生器，蒸汽发生器产生蒸汽速度快，质量高；

3.3
注水排水方式：自动注水、自动排水；

3.4
储水装置：内置敞开式水箱，不外排蒸汽，汽水内循环使用，水箱容积14L；

3.5
压力表：量程：-0.1～0.5MPa，精度等级：1.0级；

4.控制系统

4.1
控制方式：单片机控制；

4.2
界面显示：液晶触摸屏可实时显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警以及设备运行曲线等信息，使得灭菌信息更加直观明了，便于用户观察设备的运行状态；

4.3
流程控制：预热、置换、升温、灭菌、排汽、真空干燥全过程自动运行；它是以蒸汽作为介质，采用高效的抽真空系统，多次反复抽真空，达到灭菌、干燥的效果；

4.4
保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基溶解-保温功能；

4.5
安全保护：带超温自动保护装置、防干烧保护装置、超压自动泄放装置、过流保护装置、电子电路安全装置；

4.6
自校准功能：拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节；

5.程序系统

5.1
程序：设有裸露程序、封装程序、橡胶程序、敷料程序、液体程序、液体自定义、固体自定义、培养基灭菌、培养基溶解等程序以及B&D测试、真空测试类程序；

5.2
适用范围：非液体程序适用于手术器械、实心裸露器械、包装器械、橡胶类负载等的灭菌，液体程序适用于水、培养基等液体的灭菌；

6.整体参数

6.1
装载装置：304托盘架一个、托盘三个；

6.2
设备电源：单相：AC220V，50Hz/60HZ ；
6.3
设备功率：6.2KW

