附件1安宁市第一人民医院半导体激光治疗仪购置项目采购需求

1.激光器性能

1.1激光波长：660nm±10nm；

1.2终端输出激光功率密度：≤1mW/mm²（在工作距离3cm时）；

1.3单侧终端输出激光功率

1.3.1鼻腔治疗终端：单终端输出功率10mW，允差±20%；

1.3.2耳道治疗终端：单终端输出功率10mW，允差±20%；

1.4终端输出激光功率不稳定度St：优于±20%；

1.5终端输出激光功率复现性Rp：优于±20%；

1.6光纤头部分光纤耦合效率:η≥65%；

1.7激光输出时间：0～30分钟可调，误差应≤±10%；

2.低频脉冲输出参数

2.1低频脉冲输出波形：三角波、指数波；

2.2低频脉冲输出频率：0.5Hz,10Hz, 20Hz可选，允差±10%,对应每种频率前半个治疗时间为三角波，后半个治疗时间为指数波；

2.3低频脉冲宽度：三角波部分t1为0.6ms±20%；指数波部分t2为0.4ms±20%；

2.4开路输出峰值电压：不大于500V；

2.5输出电压幅值(Vp)：最大输出为40V（允差为±10%）；

2.6治疗时间调节范围：0-20mim可调，误差应≤±10%；

2.7治疗仪工作时间：连续工作不少于4h；

2.8界面有：鼻腔照射，耳道照射，迎香穴理疗，耳道理疗，耳垂理疗分别可控；

2.9 同时可以治疗3人，鼻腔照射和理疗1人，耳道照射1人，耳部理疗1人。
