附件1：安宁市第一人民医院新生儿亚低温治疗仪购置项目采购需求
一、设备主要性能及技术参数：
1.制冷方式：半导体制冷。
2.不小于12英寸电容触摸屏，分辨率不小于1280x800，并支持中文手写输入，方便医护人员观察和操作。
3.内置监护系统，实时监测患儿的血氧、血压、心电、呼吸等生命体征参数，并与亚低温治疗同屏显示，方便医生观察与诊断。内置记录仪，可实时打印治疗期间任意阶段的温度曲线和生理参数波形。
4.产品的高度应≥1290mm，方便医护人员操作。
5.控制范围：水温控制范围：13.0～40.8℃，体温控制范围：30.0-40.0℃。测量范围：水温测量范围0～50℃，体温测量范围0～50℃。
6.精度：水温探头测量精度±0.1℃，体温探头测量精度±0.1℃。 水温控制精度±0.3℃，体温控制精度±0.3℃。
7.升降温速率：将水温从20℃加热到37℃，加热时间≤2.5分钟。 升温速率≥ 5 ℃/min，降温速率≥1.0℃/min。
8.应有预冷/预热内置双层隔离水箱，容量不小于3L。水温控制应支持全自动温度闭环控制，系统应可通过传感器反馈自动控制升降温。
9.水箱加注方式：支持电动式加水或清空内置水箱。关机后，毯内水由于水毯压力回弹自动回仓。
10.支持毯面式（平躺式）或者全身包裹式水毯。
11.支持对病人档案及病人信息进行查询、查看、导出、及删除操作。
12.具有温度波形和趋势图显示，不少于200小时温度趋势数据回顾，帮助医护人员追溯患者治疗全过程。
13.具有三重温度保护，其中两路硬件保护的温度设置点为42℃，一路软件保护保护温度设置点为41℃。
14.内置锂电池，可支持监护显示功能，工作时间≥60 分钟。
15.配置有收纳托盘，可放置护理用品。
二、配置
1.主 机：可以完成控温和其他基本功能。
2.控温服：配备4套控温服，用于对新生儿进行全身或局部降温。
3.温度传感器：包括肛温探头及肤温探头，用于实时监测和记录新生儿体温以及水温等关键参数。
5.控温设备：包括主机、控温服等设备，应具备精准的控温能力，以保证新生儿降温安全。
6.移动设备：如果需要移动设备，应配备便于移动的设备，如轮子等。
7.安全性设备：为保障安全性，设备应配备紧急停止按钮，以及快速降温装置等。
8.舒适性配置：为提高新生儿舒适性，配备软冰帽、冰毯等。
三、温度探头放置的具体要求
1.直肠温度探头：插入直肠5cm左右，并固定于大腿一侧。
2.放置皮肤温度探头于胸、腹部，监测皮肤温度。（特别提示温度探头放置后应标记位置，作为操作后无滑脱的检验指示。）
3.将患儿放置在控温服上，然后包裹患儿身体。
四、质保期不少于1年（提供免费维修、零配件更换、设备保养升级等服务）。
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