附件1：安宁市第一人民医院倒置显微镜及酶联免疫分析仪购置项目采购需求
倒置显微镜
1、放大倍数：40X-600X。
2、观察筒：铰链式双目，45°倾斜，瞳距调节范围50-75mm。并具有双目筒360°旋转功能，在标准65mm 瞳距时。通过旋转双目筒，即可将眼点高度提升34mm，方便快捷，取代了传统显微镜中使用眼点提升器观察高度的做法；
3、目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm；
4、转换器：内定位5孔物镜转换器；
5、物镜：超长工作距无限远平场消色差相衬物镜:4X/N.A.≥0.13/W.D.≥10.75mm，10X/N.A.≥0.25/W.D.≥7.45mm，20X/N.A.≥0.40/W.D.≥6.92mm，40X/N.A.≥0.65/W.D.≥2.74mm，60X/N.A.≥0.70/W.D.≥1.71mm；
6、调焦机构：粗微同轴调焦；粗调行程≥9mm，微调精度0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩；
7、载物台：固定式载物平台，面积≤250X215mm，机械移动平台与扩展平台；移动范围：≥120mmX80mm；玻璃载物台板；金属载物台板；可拆卸载物托座，切片托座，Terasaki托座，皮氏培养皿托座；
8、照明装置：采用外置自适应宽电压变压器,输入100-240V,输出12V5A, 5W LED灯源亮度可调,带灯源亮度指示条，EC0红外感应功能，当使用者离开一定时间或再次返回时，系统会自动关闭电源或重新开启，节省能耗；
9、滤色片：φ45mmLBD色温转变滤色片；IF550绿色反差滤色片；
10、相衬装置：φ30mm对中望远镜；4X-40X可调中相衬插板；
11、产品性能技术参数需满足以下指标（以检测报告中数据为准，需提供检测报告复印件）；
1）物镜清晰圆直径：4倍物镜≥16.8mm、10倍物镜≥16.5mm、20倍物镜≥15.9mm、40倍物镜≥16.0mm；
2）物镜齐焦：10→4倍不超过0.028mm，10→20倍不超过0.015mm，10→40倍不超过0.012mm；
3）转换器定位稳定性≤0.020mm；
4）载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.005mm，不重复性≤0.002mm；
5）10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.02mm；
6）微调机构空回≤0.005mm；
7）物镜放大率准确度不超过-1.58%。；
8）目镜放大率准确度不超过1.63%；
9）双目系统左右视场中心偏差上下≤0.10mm，左右外侧≤0.10mm，左右内侧≤0.30mm；
10）零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.15mm。
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1、显示：≥7英寸高分辨电容触摸屏；
2、光源：6V10W卤素灯，寿命不小于2000h；
3、波长范围：340nm～750nm，覆盖整个可见光波长；
4、滤光片：配405，450，492，630nm，4片滤光片（可根据应用自行搭配），最多可装载8片滤光片；
5、读数范围：0～4.000Abs；
6、分辨率：0.001Abs；
7、吸光度准确度（450nm）：[0-2)≦±0.005A；[2.0-3)≦±1%；[3.0-4)≦±1.5%；
8、吸光度重复性（450nm）：[0-3)CV≦0.3%；[3-4)CV≦1%；
9、测量速度：≤6s（96孔板快速测量模式），单波长<15s，双波长<28s（96孔板精确测量模式）；
10、内存：可储存≥1000个测量程序和结果；
11、接口：不少于3个USB接口，连接电脑、打印机和U盘；
12、电源：AC100-240V，50-60Hz；
13、搭配≥7英寸触屏显示器；配置电脑端软件，操作方式任意选择；
14、强大的软件功能：内置多种数据瑞处理方式，包括标准曲线拟合、定性分析、定量分析、质控分析；
15、参比检测通道：内设参比通道，数据更加准确、稳定；
16、可连接打印机，方便数据实时输出；
17、配温度孵育功能，范围：室温+4℃-50℃；
18、产品具备CE认证，提供CE证书复印件。

