附件1：安宁市第一人民医院可视喉镜购置项目采购需求

1、适用范围：供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急救用，也可用于口腔内诊察、治疗；

2、不小于3.5英寸触摸屏；

3、显示器转动角度：前后转动最大角度140°±10°，左右转动最大角度270°±10°；

4、空间分辨率：≥6.5 lp/mm（线对/毫米）；

5、色彩还原能力：≥4级；

6、景深：10-80mm；

7、视场角：≥60°；

8、视向角：0°±10°；

9、光照强度：≥600lx；

10、光源色温：≥5000K；

11、手柄插入部：圆弧半径：75mm±5%，误差：±5%；

12、支持自动白平衡调节，显示屏亮度可调，LED亮度可调，满足不同环境下使用；

13、喉镜主机可适配不少于5种型号窥视片，满足不同人群和张口度需求（配置不少于5种型号窥视片）；

14、支持即时防雾；

15、摄像头像素：≥960*640pixel；

16、人体工程学手柄设计，握持舒适；

17、具有拍照、录像功能，及其浏览回放功能，存储容量不小于8G；

18、全机身防尘防水等级：IP66（尘密，防强烈喷水）；

19、锂电池续航时间：使用充满电的新电池开机后的工作时间不低于4小时；

20、智能待机设计，延长设备的工作时间；

21、锂电池充满电时间：关机条件下充电不大于4小时；