附件1：安宁市第一人民医院洁净工作台及通风柜购置项目采购需求

洁净工作台

1.采用最新型微褶皱无隔板HEPA高效过滤器，针对>0.3μm颗粒具有99.99%的截留效率；

2.特殊的散流板设计，保证操作室内沉降气流的均匀分布；

3.无边框、防紫外线、防爆钢化玻璃（≥5mm），易于清洁，使用更安全；

4.紫外灯安装在操作区域后部，杀菌更直接有效；

5.操作台采用高光亮度不锈钢，易清洁，杀菌更直接；

6.微电脑控制，风速三档可调；

7.静音风机配合静音气流设计，克服通风设备上常见的噪音困扰，噪音小于55分贝；

8.空气洁净度ISO 5(100级)；

9.沉降菌浓度≤0.5cfu/皿·0.5h（Ф90mm培养皿）；

10.平均风速0.3m/s0.6m/s范围内（均匀率不超过20%）；

11.噪声≤62dB；

12.震动幅值≤5μm（台面中心X、Y、Z三轴）；

13.照度≥300Lx；

14.供电电源：交流电压：220V/50Hz；

15.最大额定功率：500VA；

16.外形尺寸（mm）：≥1510*730*1650；

17.工作区尺寸（mm）：≥1350×680×520；

18.高效过滤器规格（mm）及数量：≥1270*610*50*①；

19.产品符中国CFDA的YY/T 1539-2017《医用洁净工作台》的要求，具有II类医疗器械注册证。

通风柜

1、通风柜箱体：采用≥1.2mm冷轧钢板折弯、冲压，表面经油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理；内衬及导流板选用≥5mm抗倍特板，内部分段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作；

2、通风柜台面：采用环氧树脂台面，耐酸碱、耐腐蚀；边缘≥26mm，防止液体外溢；

3、可视窗：≥5mm厚防爆玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗可上下自由滑动，方便操作者操作；

4、插座：采用多功能五孔或三孔插座，适合实验室内各种仪器设备；

5、照明：灯管隐藏于顶板上，不于通风柜内试验气体直接接触，易更换，亮度完全满足试验要求；

6、下箱体：下箱体为整体组合结构，采用≥1.2mm冷轧钢板折弯制作，表面环氧树脂粉末喷涂，一字型拉手。铰链采用不锈钢材料，开度为175度；可调节组合地脚由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点；

7、规格尺寸（长*宽*高，mm）：≥1500*850*2350。